Tabela.  Wyniki pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych wykonanych w 2005 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Temp. [C0] | Wilgot. [%] | Pasmo (5 - 100 ) [Hz] | Pasmo (6 – 500) [Hz] | Pasmo (0,12 – 1) [kHz] | Pasmo (0,12 – 10) [kHz] | Pasmo (1,2 – 100) [kHz] | Pasmo (0,1 – 1000) [MHz] | Pasmo (0,1 – 40000) [MHz] | Pasmo (0,1 – 30000) [MHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | H [A/m] | E [V/m] | E [V/m] | H [A/m] |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej | 31.03.2005 | 9,2 | 30 | 0,1 | 0,18 | 0,11 | 0,17 | 0,1 | 0,19 | 0,1 | 0,12 | 0,3 | 0,04 | 1 | <0,8 | <0,01 |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich | 13.04.2005 | 17,4 | 43 | <0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 2,04 | 2,04 | 0,013 |
| Warszawa | Ogród Saski | 21.06.2005 | 20,5 | 48 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,08 | 0,3 | 0,08 | 0,1 | 0,02 | 0,3 | 0,04 | 0,54 | <0,8 | <0,01 |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Waszyngtona i Saskiej | 27.06.2005 | 23,6 | 47 | <0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,08 | <0,01 | 0,09 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,31 | <0,8 | <0,01 |
| Warszawa | Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Jana Pawła II | 28.06.2005 | 22,8 | 42 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,10 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,51 | <0,8 | 0,014 |
| Warszawa | Okolice skrzyżowania ulic Puławskiej i Odolańskiej | 29.06.2005 | 19,2 | 50 | <0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,04 | <0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | 0,27 | <0,8 | <0,01 |
| Warszawa | Parking przy Szpitalu Onkologicznym na Ursynowie | 30.06.2005 | 21,6 | 47 | 0,7 | 0,01 | 0,8 | 0,03 | 0,8 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | 0,38 | 1,25 | 0,02 |
| Warszawa | Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ulicy Jana Pawła II | 20.06.2005 | 17,3 | 70 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 1,3 | 1,54 | <0,01 |
| Płock | Centrum miasta ul. Sienkiewicza 22 | 06.07.2005 | 26,5 | 33 | 0,8 | 0,14 | 0,9 | 0,10 | 1,2 | 0,11 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,38 | <0,8 | 0,022 |
| Radom | Centrum miasta ul. Struga 44 | 07.07.2005 | 24 | 58 | <0,01 | 0,55 | 0,1 | 0,44 | <0,01 | 0,44 | 0,1 | 0,12 | 0,3 | 0,04 | 0,18 | <0,8 | 0,011 |
| Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych | 10 kV/m | 60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 10 kV/m | 3÷60 A/m | 7÷20 V/m | 7÷20 V/m | 3 A/m |

Objaśnienia:

- Temp. – temperatura powietrza w trakcie pomiarów

- Wilgot. – wilgotność powietrza w trakcie pomiarów

- E – natężenie pola elektrycznego

- H – natężenie pola magnetycznego

- Pasmo – pasmo częstotliwości, w którym mierzono pole elektryczne lub magnetyczne

- W nawiasach kwadratowych „[ ]” podano jednostkę danej wielkości

Podsumowanie

Analiza wyników pomiarów wykazuje, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od dopuszczalnych poziomów w zakresie od 2,6% do 29,1% i nie powinny zagrażać środowisku i zdrowiu ludzi. Stwierdza się niewielkie zwiększenie poziomów w porównaniu do 2004 roku prawie we wszystkich punktach. W dwóch punktach stwierdzono znaczące podwyższenie – Marszałkowska/Al. Jerozolimskie i Al. Jerozolimskie/Jana Pawła II do poziomów odpowiednio 29,1% i 22% normy.